基于质谱平台的维生素浓度测定试剂参数要求

试剂主要参数：

1.通过液相色谱串联质谱法检测患者体内的维生素浓度，以便调整用药方案，获得最佳的疗效、更好的耐受性，实现个体化用药。

2.试剂需具备药监局注册证或备案凭证。

3.适用标本类型：血清、血浆、全血。

4.方法学：液相色谱-串联质谱法。

5.适用平台：液相色谱三重四级杆质谱联用仪，具有CFDA注册证。

6.试剂包装：单种维生素检测、多种维生素检测、可根据院方联合检测需求多种维生素联合检测。

7.检测内容：维生素A、B、C、D、E、K等。

8.标准曲线评价：检测方法学线性相关系数r应不小于0.99。

9.准确度：用相对偏差%（RE%）表示检测结果的不准确度，相对偏差%（RE%）应不大于±15%。

10.精密度：批内精密度：变异系数（CV%）≤15%；批间精密度：变异系数（CV%）≤15%。

11.回收率：低、中、高质控样品之间的回收率RSD≤30%。

12.基质效应：基质因子的相对标准偏差≤15%。

13.售后服务：方法学建立完成后，如有技术方面需求24小时内给予响应。

- 14．是否需要冷链运输：是。